GMC-X1LF PN通讯说明

模块说明

本仪表可搭载三个slot，支持八个模块

| 槽 | 模块 | 模块大小 | 模块说明 | 仪表->PLC：输入 PLC->仪表：输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slot_1 | Std_IM_1 | 输入：100 | 重量及状态参数 |  |
|  | Smpl_IM_1 | 输入：18 | 重量及状态参数 |  |
|  | Smpl_IM_2 | 输入：54 | 重量及状态参数 |  |
|  | Smpl_IM_3 | 输入：42 | 重量及状态参数 |  |
| Slot_2 | Std_IOM_1 | 输入：24 输出：28 | 标定参数 |  |
|  | Smpl_OM_1 | 输出：16 | 参数修改 |  |
|  | Smpl_OM_2 | 输出：44 | 参数修改 |  |
| Slot3 | Std_IOM_2 | 输入：8 输出：12 | 参数修改 |  |

用户可根据需求进行搭配，各个模块详细数据后续介绍。

为了兼容老客户，推荐搭配如下：
标准版：	Std_IM_1 + Std_IOM_1 + Std_IOM_2（Slot1 + Slot2 + Slot3）；

精简版：	Smpl_IM_1 + Smpl_OM_1 (Slot1 + Slot2)；

精简版2： 	Smpl_IM_2 + Smpl_OM_2 (Slot1 + Slot2)；

精简版3：	Smpl_IM_3 + Smpl_OM_2 (Slot1 + Slot2)；

GSD版本只需要一个版本：GSDML-V2.32-General_Measure-GMCX1LF-20250929（可兼容以前的三个GSD）

模块介绍

Slot1：Std_IM_1

循环参数：

| 偏移量 | 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 显示重量 | DInt | 当前显示的重量，整型 |
| 4 | 减量法运行的重量 | DInt | 减量法运行的重量，整型 |
| 8 | 重量状态标志位 | Word | D13-D15保留 |
|  |  |  | D12:双极性 |
|  |  |  | D11：使用理论值计算重量，(使用理论值计算重量时提示用户) |
|  |  |  | D10：ADC故障，(ADC初始化失败或者采样中断超过预期时间) |
|  |  |  | D9：当前显示净重，(区分当前显示的重量是哪个) |
|  |  |  | D8：毫伏数稳定，(标定时毫伏数判稳的标志位) |
|  |  |  | D7：传感器负溢出， 低于传感器电压允许范围 |
|  |  |  | D6：传感器正溢出， 超出传感器电压允许范围 |
|  |  |  | D5：重量负溢出，重量小于“-(最大量程+9d)” |
|  |  |  | D4：重量正溢出，重量大于“ 最大量程+9d” |
|  |  |  | D3：溢出状态，（重量或传感器异常) |
|  |  |  | D2：显示重量负号，（显示重量为负数) |
|  |  |  | D1：零点，（重量在0+/-四分之一d范围内) |
|  |  |  | D0：稳定 |
| 10 | 错误代码1 | Word | D13-D15保留 |
|  |  |  | D12：远程标定禁止时进行远程标定 |
|  |  |  | D11：标定时处于硬件保护中 |
|  |  |  | D10：前一个重量点未标定 |
|  |  |  | D9：超出最小分辨率（每个分度小于0.1uV） |
|  |  |  | D8：重量输入超过最大量程 |
|  |  |  | D7：重量输入不能为零 |
|  |  |  | D6：重量标定小于零点或前一个标定点 |
|  |  |  | D5：重量标定时传感器正溢出 |
|  |  |  | D4：重量标定时传感器负溢出 |
|  |  |  | D3：重量标定不稳定 |
|  |  |  | D2：零点标定时传感器正溢出 |
|  |  |  | D1：零点标定时传感器负溢出 |
|  |  |  | D0：零点标定不稳定 |
| 12 | 错误代码2 | Word | D15保留 |
|  |  |  | D14：运行禁止清零 |
|  |  |  | D13：远程操作皮重时未开启远程皮重操作允许开关 |
|  |  |  | D12：净重状态不允许去皮 |
|  |  |  | D11: 去皮时重量为负 |
|  |  |  | D10: 去皮时传感器正溢出 |
|  |  |  | D09: 去皮时传感器负溢出 |
|  |  |  | D08: 去皮时不稳定 |
|  |  |  | D07：净重状态不允许清零 |
|  |  |  | D06：远程清零时未开启远程清零开关 |
|  |  |  | D05：清零时传感器正溢出 |
|  |  |  | D04：清零时传感器负溢出 |
|  |  |  | D03：清零时不稳定 |
|  |  |  | D02：清零超范围 |
|  |  |  | D01：上电清零时不稳定 |
|  |  |  | D00：上电清零超范围 |
| 14 | 流程状态标志位 | Word | D10-D15保留 |
|  |  |  | D9：IO测试状态 |
|  |  |  | D8：打印中，（仪表执行打印操作时有效） |
|  |  |  | D6-D7：留用 |
|  |  |  | D5：1：暂停 |
|  |  |  | D4：1：缓停 |
|  |  |  | D3：1：供料 |
|  |  |  | D2：1：缺料 |
|  |  |  | D1：下料位 |
|  |  |  | D0：上料位 |
| 16 | 流程状态标志位2 | Word | D15:等待停止信号 |
|  |  |  | D14:零区:1 |
|  |  |  | D13:下枪:1，提枪：0 |
|  |  |  | D12:推桶 |
|  |  |  | D11:正常罐装完成（定值后有效，再次开始灌装后清0） |
|  |  |  | D10:报警 |
|  |  |  | D9:秤好 |
|  |  |  | D8:定值 |
|  |  |  | D7:欠差补料 |
|  |  |  | D6:欠差 |
|  |  |  | D5:超差 |
|  |  |  | D4:慢加 |
|  |  |  | D3:中加 |
|  |  |  | D2:快加 |
|  |  |  | D1:加料前 |
|  |  |  | D0:运行：1，停止：0 |
| 18 | 状态提示 | Word | 0- 无动作 1- 上桶 2- 等待开始信号 3- 等待下料位 4- 延时 5- 快加 6- 中加 7- 慢加 8- 落料延时 9- 落差修正 10- 超欠差 11- 欠差补料 12- 超欠差暂停 13- 提枪 14- 定值 15- 秤好 16- 正在推桶 17- 等待停止 18- 暂停 19- 批次完成 20- 等待稳定 |
| 20 | 流程报警 | DWord | D13-D15保留 |
|  |  |  | D12：批次完成报警 |
|  |  |  | D11：不允许灌装（减量法，当前重量低于料位下限，处于供料状态） |
|  |  |  | D10：料位设置不合理 |
|  |  |  | D9：减量保护 |
|  |  |  | D8：漏料，当快加流量低于快加流量下限时，仪表默认存在漏料，仪表输出蜂鸣器报警，主界面提示漏料，并停机 |
|  |  |  | D7：超欠差暂停 |
|  |  |  | D6：超欠差 |
|  |  |  | D5：皮重检测错误 |
|  |  |  | D4：撞桶 |
|  |  |  | D3：启动时OFL |
|  |  |  | D2：未定义下枪/提枪功能，使用分步提枪功能 |
|  |  |  | D1：必须要定义的开关量中存在未定义的开关量 |
|  |  |  | D0：配方设置不合理报警 |
| 24 | 毛重 | DInt | 毛重值，有符号，整型 |
| 28 | 净重 | DInt | 净重值，有符号，整型 |
| 32 | 皮重 | DInt | 皮重值，有符号，整型 |
| 36 | 当前重量 | Float | 当前重量值，浮点型 |
| 40 | 毛重 | Float | 毛重值，浮点型 |
| 44 | 净重 | Float | 净重值，浮点型 |
| 48 | 皮重 | Float | 皮重值，浮点型 |
| 52 | 滤波后AD内码 | DWord | 滤波后ADC内码 |
| 56 | 传感器电压值数据 | DWord | 有符号数，整型，四位小数点 |
| 60 | 相对零点电压值数据 | DWord | 有符号数，整型，四位小数点 |
| 64 | 系统累计高6位 | DWord | 无符号数，整型 |
| 68 | 系统累计低9位 | DWord | 无符号数，整型 |
| 72 | 系统累计次数 | DWord | 无符号数，整型 |
| 76 | 配方重量高6位 | DWord | 无符号数，整型 |
| 80 | 配方重量低9位 | DWord | 无符号数，整型 |
| 84 | 配方累计次数 | DWord | 无符号数，整型 |
| 88 | 定值重量 | DWord | 无符号数，整型 |
| 92 | 输入状态区 | Word | D5- D15:保留 |
|  |  |  | D2: 输入5状态（扩展输入2） |
|  |  |  | D1: 输入4状态（扩展输入1） |
|  |  |  | D0: 输入3状态 |
|  |  |  | D1：输入2状态 |
|  |  |  | D0：输入1状态 |
| 94 | 输出状态区 | Word | D9-D15保留 |
|  |  |  | D8：输出9状态（扩展输出4） |
|  |  |  | D7：输出8状态（扩展输出3） |
|  |  |  | D6：输出7状态（扩展输出2） |
|  |  |  | D5：输出6状态（扩展输出1） |
|  |  |  | D4：输出5状态 |
|  |  |  | D3：输出4状态 |
|  |  |  | D2：输出3状态 |
|  |  |  | D1：输出2状态 |
|  |  |  | D0：输出1状态 |
| 96 | 通讯心跳 | DWord | PN通讯时，通讯心跳的值以1HZ的频率在0和1之间转换。 |

Slot1：Smpl_IM_1

循环参数：

| 偏移量 | 参数名称 |  | 数据类型 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读寄存器（I地址） |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 显示重量 |  | DInt | 当前显示的重量，整型 |
| 4 |  | 重量状态标志位 |  | Word | D13-D15保留 |
|  |  |  |  |  | D12：双极性 |
|  |  |  |  |  | D11：使用理论值计算重量，(使用理论值计算重量时提示用户) |
|  |  |  |  |  | D10：ADC故障，(ADC初始化失败或者采样中断超过预期时间) |
|  |  |  |  |  | D9：当前显示净重，(区分当前显示的重量是哪个) |
|  |  |  |  |  | D8：毫伏数稳定，(标定时毫伏数判稳的标志位) |
|  |  |  |  |  | D7：传感器负溢出， 低于传感器电压允许范围 |
|  |  |  |  |  | D6：传感器正溢出， 超出传感器电压允许范围 |
|  |  |  |  |  | D5：重量负溢出，重量小于“-(最大量程+9d)” |
|  |  |  |  |  | D4：重量正溢出，重量大于“ 最大量程+9d” |
|  |  |  |  |  | D3：溢出状态，（重量或传感器异常) |
|  |  |  |  |  | D2：显示重量负号，（显示重量为负数) |
|  |  |  |  |  | D1：零点，（重量在0+/-四分之一d范围内) |
|  |  |  |  |  | D0：稳定 |
| 6 |  | 错误代码1 |  | Word | D13-D15保留 |
|  |  |  |  |  | D12：远程标定禁止时进行远程标定 |
|  |  |  |  |  | D11：标定时处于硬件保护中 |
|  |  |  |  |  | D10：前一个重量点未标定 |
|  |  |  |  |  | D9：超出最小分辨率（每个分度小于0.1uV） |
|  |  |  |  |  | D8：重量输入超过最大量程 |
|  |  |  |  |  | D7：重量输入不能为零 |
|  |  |  |  |  | D6：重量标定小于零点或前一个标定点 |
|  |  |  |  |  | D5：重量标定时传感器正溢出 |
|  |  |  |  |  | D4：重量标定时传感器负溢出 |
|  |  |  |  |  | D3：重量标定不稳定 |
|  |  |  |  |  | D2：零点标定时传感器正溢出 |
|  |  |  |  |  | D1：零点标定时传感器负溢出 |
|  |  |  |  |  | D0：零点标定不稳定 |
| 8 |  | 错误代码2 |  | Word | D15保留 |
|  |  |  |  |  | D14：运行禁止清零 |
|  |  |  |  |  | D13：远程操作皮重时未开启远程皮重操作允许开关 |
|  |  |  |  |  | D12：净重状态不允许去皮 |
|  |  |  |  |  | D11: 去皮时重量为负 |
|  |  |  |  |  | D10: 去皮时传感器正溢出 |
|  |  |  |  |  | D09: 去皮时传感器负溢出 |
|  |  |  |  |  | D08: 去皮时不稳定 |
|  |  |  |  |  | D07：净重状态不允许清零 |
|  |  |  |  |  | D06：远程清零时未开启远程清零开关 |
|  |  |  |  |  | D05：清零时传感器正溢出 |
|  |  |  |  |  | D04：清零时传感器负溢出 |
|  |  |  |  |  | D03：清零时不稳定 |
|  |  |  |  |  | D02：清零超范围 |
|  |  |  |  |  | D01：上电清零时不稳定 |
|  |  |  |  |  | D00：上电清零超范围 |
| 10 |  | 流程状态标志位 |  | Word | D15:等待停止信号 |
|  |  |  |  |  | D14:零区:1 |
|  |  |  |  |  | D13:下枪:1，提枪：0 |
|  |  |  |  |  | D12:推桶 |
|  |  |  |  |  | D11:正常罐装完成（定值后有效，再次开始灌装后清0） |
|  |  |  |  |  | D10:报警 |
|  |  |  |  |  | D9:秤好 |
|  |  |  |  |  | D8:定值 |
|  |  |  |  |  | D7:欠差补料 |
|  |  |  |  |  | D6:欠差 |
|  |  |  |  |  | D5:超差 |
|  |  |  |  |  | D4:慢加 |
|  |  |  |  |  | D3:中加 |
|  |  |  |  |  | D2:快加 |
|  |  |  |  |  | D1:加料前 |
|  |  |  |  |  | D0:运行：1，停止：0 |
| 12 |  | 报警 |  | Word | D15保留 |
|  |  |  |  |  | D14:写数据返回的状态，0写成功；1写错误 |
|  |  |  |  |  | D13：PN通讯时，通讯心跳的值以1HZ的频率在0和1之间转换。 |
|  |  |  |  |  | D12：批次完成报警 |
|  |  |  |  |  | D11：不允许启动时启动 |
|  |  |  |  |  | D10：料位设置不合理 |
|  |  |  |  |  | D9：减量保护 |
|  |  |  |  |  | D8：漏料，当快加流量低于快加流量下限时，仪表默认存在漏料，仪表输出蜂鸣器报警，主界面提示漏料，并停机 |
|  |  |  |  |  | D7：超欠差暂停 |
|  |  |  |  |  | D6：超欠差 |
|  |  |  |  |  | D5：皮重检测错误 |
|  |  |  |  |  | D4：撞桶 |
|  |  |  |  |  | D3：启动时OFL |
|  |  |  |  |  | D2：未定义下枪/提枪功能，使用分步提枪功能 |
|  |  |  |  |  | D1：必须要定义的开关量中存在未定义的开关量 |
|  |  |  |  |  | D0：配方设置不合理报警 |
| 14 |  | 读出的值 |  | DWord | 主站请求仪表返回的数据，根据“请求读的地址”来获取到的值 |

Slot1：Smpl_IM_2

循环参数：

| 偏移量 | 参数名称 |  | 数据类型 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量及状态位，读寄存器（I地址） |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 显示重量 |  | Float | 当前显示的重量，浮点型 |
| 4 |  | 实时重量 |  | Float | 减量法运行的重量，浮点型 |
| 8 |  | 重量状态标志位 |  | Word | D15: 通讯心跳 |
|  |  |  |  |  | D13-D14保留 |
|  |  |  |  |  | D12:双极性 |
|  |  |  |  |  | D11：使用理论值计算重量，(使用理论值计算重量时提示用户) |
|  |  |  |  |  | D10：ADC故障，(ADC初始化失败或者采样中断超过预期时间) |
|  |  |  |  |  | D9：当前显示净重，(区分当前显示的重量是哪个) |
|  |  |  |  |  | D8：毫伏数稳定，(标定时毫伏数判稳的标志位) |
|  |  |  |  |  | D7：传感器负溢出， 低于传感器电压允许范围 |
|  |  |  |  |  | D6：传感器正溢出， 超出传感器电压允许范围 |
|  |  |  |  |  | D5：重量负溢出，重量小于“-(最大量程+9d)” |
|  |  |  |  |  | D4：重量正溢出，重量大于“ 最大量程+9d” |
|  |  |  |  |  | D3：溢出状态，（重量或传感器异常) |
|  |  |  |  |  | D2：显示重量负号，（显示重量为负数) |
|  |  |  |  |  | D1：零点，（重量在0+/-四分之一d范围内) |
|  |  |  |  |  | D0：稳定 |
| 10 |  | 错误代码1 |  | Word | D13-D15保留 |
|  |  |  |  |  | D12：远程标定禁止时进行远程标定 |
|  |  |  |  |  | D11：标定时处于硬件保护中 |
|  |  |  |  |  | D10：前一个重量点未标定 |
|  |  |  |  |  | D9：超出最小分辨率（每个分度小于0.1uV） |
|  |  |  |  |  | D8：重量输入超过最大量程 |
|  |  |  |  |  | D7：重量输入不能为零 |
|  |  |  |  |  | D6：重量标定小于零点或前一个标定点 |
|  |  |  |  |  | D5：重量标定时传感器正溢出 |
|  |  |  |  |  | D4：重量标定时传感器负溢出 |
|  |  |  |  |  | D3：重量标定不稳定 |
|  |  |  |  |  | D2：零点标定时传感器正溢出 |
|  |  |  |  |  | D1：零点标定时传感器负溢出 |
|  |  |  |  |  | D0：零点标定不稳定 |
| 12 |  | 错误代码2 |  | Word | D15保留 |
|  |  |  |  |  | D14：运行禁止清零 |
|  |  |  |  |  | D13：远程操作皮重时未开启远程皮重操作允许开关 |
|  |  |  |  |  | D12：净重状态不允许去皮 |
|  |  |  |  |  | D11: 去皮时重量为负 |
|  |  |  |  |  | D10: 去皮时传感器正溢出 |
|  |  |  |  |  | D09: 去皮时传感器负溢出 |
|  |  |  |  |  | D08: 去皮时不稳定 |
|  |  |  |  |  | D07：净重状态不允许清零 |
|  |  |  |  |  | D06：远程清零时未开启远程清零开关 |
|  |  |  |  |  | D05：清零时传感器正溢出 |
|  |  |  |  |  | D04：清零时传感器负溢出 |
|  |  |  |  |  | D03：清零时不稳定 |
|  |  |  |  |  | D02：清零超范围 |
|  |  |  |  |  | D01：上电清零时不稳定 |
|  |  |  |  |  | D00：上电清零超范围 |
| 14 |  | 流程状态标志位1 |  | Word | D10-D15保留 |
|  |  |  |  |  | D9：IO测试状态 |
|  |  |  |  |  | D8：打印中，（仪表执行打印操作时有效） |
|  |  |  |  |  | D6-D7：留用 |
|  |  |  |  |  | D5：1：暂停 |
|  |  |  |  |  | D4：1：缓停 |
|  |  |  |  |  | D3：1：供料 |
|  |  |  |  |  | D2：1：缺料 |
|  |  |  |  |  | D1：下料位 |
|  |  |  |  |  | D0：上料位 |
| 16 |  | 流程状态标志位2 |  | Word | D15:等待停止信号 |
|  |  |  |  |  | D14:零区:1 |
|  |  |  |  |  | D13:下枪:1，提枪：0 |
|  |  |  |  |  | D12:推桶 |
|  |  |  |  |  | D11:正常罐装完成（定值后有效，再次开始灌装后清0） |
|  |  |  |  |  | D10:报警 |
|  |  |  |  |  | D9:秤好 |
|  |  |  |  |  | D8:定值 |
|  |  |  |  |  | D7:欠差补料 |
|  |  |  |  |  | D6:欠差 |
|  |  |  |  |  | D5:超差 |
|  |  |  |  |  | D4:慢加 |
|  |  |  |  |  | D3:中加 |
|  |  |  |  |  | D2:快加 |
|  |  |  |  |  | D1:加料前 |
|  |  |  |  |  | D0:运行：1，停止：0 |
| 18 |  | 状态提示 |  | Word | 0- 无动作 1- 上桶 2- 等待开始信号 3- 等待下料位 4- 延时 5- 快加 6- 中加 7- 慢加 8- 落料延时 9- 落差修正 10- 超欠差 11- 欠差补料 12- 超欠差暂停 13- 提枪 14- 定值 15- 秤好 16- 正在推桶 17- 等待停止 18- 暂停 19- 批次完成 20- 等待稳定 |
| 20 |  | 流程报警 |  | Word | D13-D15保留 |
|  |  |  |  |  | D12：批次完成报警 |
|  |  |  |  |  | D11：不允许灌装（减量法，当前重量低于料位下限，处于供料状态） |
|  |  |  |  |  | D10：料位设置不合理 |
|  |  |  |  |  | D9：减量保护 |
|  |  |  |  |  | D8：漏料，当快加流量低于快加流量下限时，仪表默认存在漏料，仪表输出蜂鸣器报警，主界面提示漏料，并停机 |
|  |  |  |  |  | D7：超欠差暂停 |
|  |  |  |  |  | D6：超欠差 |
|  |  |  |  |  | D5：皮重检测错误 |
|  |  |  |  |  | D4：撞桶 |
|  |  |  |  |  | D3：启动时OFL |
|  |  |  |  |  | D2：未定义下枪/提枪功能，使用分步提枪功能 |
|  |  |  |  |  | D1：必须要定义的开关量中存在未定义的开关量 |
|  |  |  |  |  | D0：配方设置不合理报警 |
| 22 |  | 目标值 |  | Float | 范围：0~最大量程；累积过程中，每灌的计量值。 |
| 26 |  | 快加提前量 |  | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-快加提前量，则关闭快加 |
| 30 |  | 中加提前量 |  | Float | 范围：0~最大量程；若中加输出IO被定义，在计量过程中，若称重值≥目标值-中加提前量，则关闭中加 |
| 34 |  | 落差值 |  | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-落差值，则关闭慢加 |
| 38 |  | 料位上限值 |  | Float | 仪表在停止灌装时，若进行供料，达到此料位时停止供料。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 42 |  | 料位下限值 |  | Float | 仪表在停止灌装时，若储料斗中料重小于此下限值，则供料输出有效（此下限值必须大于灌装目标值，即不足下一桶灌装时必须加料）。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 46 |  | 定值重量 |  | Float | 上一秤重量 |
| 50 |  | 读出的值 |  | DWord | 主站请求仪表返回的数据，根据“请求读的地址”来获取到的值 |

Slot1：Smpl_IM_3

循环参数：

| 偏移量 | 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重量及状态位，读寄存器 |  |  |  |
| 0 | 显示重量ok | Float | 当前显示的重量，浮点型 |
| 4 | 实时重量ok | Float | 减量法运行的重量，浮点型 |
| 8 | 流程状态标志位2 | Word | D15:等待停止信号 |
|  |  |  | D14:零区:1 |
|  |  |  | D13:下枪:1，提枪：0 |
|  |  |  | D12:推桶 |
|  |  |  | D11:正常罐装完成（定值后有效，再次开始灌装后清0） |
|  |  |  | D10:报警 |
|  |  |  | D9:秤好 |
|  |  |  | D8:定值 |
|  |  |  | D7:欠差补料 |
|  |  |  | D6:欠差 |
|  |  |  | D5:超差 |
|  |  |  | D4:慢加 |
|  |  |  | D3:中加 |
|  |  |  | D2:快加 |
|  |  |  | D1:加料前 |
|  |  |  | D0:运行：1，停止：0 |
| 10 | 目标值 | Float | 范围：0~最大量程；累积过程中，每灌的计量值。 |
| 14 | 快加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-快加提前量，则关闭快加 |
| 18 | 中加提前量 | Float | 范围：0~最大量程；若中加输出IO被定义，在计量过程中，若称重值≥目标值-中加提前量，则关闭中加 |
| 22 | 落差值 | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-落差值，则关闭慢加 |
| 26 | 料位上限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若进行供料，达到此料位时停止供料。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 30 | 料位下限值 | Float | 仪表在停止灌装时，若储料斗中料重小于此下限值，则供料输出有效（此下限值必须大于灌装目标值，即不足下一桶灌装时必须加料）。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 34 | 定值重量 | Float | 上一秤重量 |
| 38 | 读出的值 | DWord | 主站请求仪表返回的数据，根据“请求读的地址”来获取到的值 |

Slot2：Std_IOM_1

循环参数：

| 偏移量 | 参数名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入（I地址） |  |  |  |
| 0 | 自动获取零点 | DWord | 当前传感器电压 |
| 4 | 增益标定点1 | DWord | 相对电压值1（传感器输入-零点电压） |
| 8 | 增益标定点2 | DWord | 相对电压值2（传感器输入-标定点1电压） |
| 12 | 增益标定点3 | DWord | 相对电压值3（传感器输入-标定点2电压） |
| 16 | 增益标定点4 | DWord | 相对电压值4（传感器输入-标定点3电压） |
| 20 | 增益标定点5 | DWord | 相对电压值5（传感器输入-标定点4电压） |
| 输出（Q地址） |  |  |  |
| 0 | 自动获取零点 | DWord | 当前传感器电压（往通讯地址写1，执行自动获取零点标定） |
| 4 | 增益标定点1 | DWord | 输入增益重量值1 |
| 8 | 增益标定点2 | DWord | 输入增益重量值2 |
| 12 | 增益标定点3 | DWord | 输入增益重量值3 |
| 16 | 增益标定点4 | DWord | 输入增益重量值4 |
| 20 | 增益标定点5 | DWord | 输入增益重量值5 |
| 24 | 功能操作 | DWord | D18-D31保留 |
|  |  |  | D18：清累计 |
|  |  |  | D17：手动运行一次 |
|  |  |  | D16：手动慢加 |
|  |  |  | D15：手动快加 |
|  |  |  | D14：下枪结束 |
|  |  |  | D13：去皮灌装开始 |
|  |  |  | D12：选配方 |
|  |  |  | D11：清报警 |
|  |  |  | D10：暂停 |
|  |  |  | D9：急停 |
|  |  |  | D8：缓停 |
|  |  |  | D7：启动 |
|  |  |  | D6：打印走纸 |
|  |  |  | D5：打印 |
|  |  |  | D4：标定零点 |
|  |  |  | D3：毛净重切换 |
|  |  |  | D2：清皮 |
|  |  |  | D1：去皮 |
|  |  |  | D0：清零 |

Slot2：Smpl_OM_1

循环参数：

| 偏移量 | 参数名称 |  | 数据类型 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 功能操作 |  | DWord | D18-D31保留 |
|  |  |  |  |  | D18：清累计 |
|  |  |  |  |  | D17：手动运行一次 |
|  |  |  |  |  | D16：手动慢加 |
|  |  |  |  |  | D15：手动快加 |
|  |  |  |  |  | D14：下枪结束 |
|  |  |  |  |  | D13：去皮灌装开始 |
|  |  |  |  |  | D12：选配方 |
|  |  |  |  |  | D11：清报警 |
|  |  |  |  |  | D10：暂停 |
|  |  |  |  |  | D9：急停 |
|  |  |  |  |  | D8：缓停 |
|  |  |  |  |  | D7：启动 |
|  |  |  |  |  | D6：打印走纸 |
|  |  |  |  |  | D5：打印 |
|  |  |  |  |  | D4：标定零点 |
|  |  |  |  |  | D3：毛净重切换 |
|  |  |  |  |  | D2：清皮 |
|  |  |  |  |  | D1：去皮 |
|  |  |  |  |  | D0：清零 |
| 4 |  | 请求写的值modbus地址 |  | DWord | Modbus写操作地址（注意地址发生变化则不会写入），此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0100-02119 |
| 8 |  | 输入数据 |  | DWord | 将该数据写入“请求写的值的modbus地址”中（注意只有在值发生改变的时候才会写入到仪表里面） |
| 12 |  | 请求读的地址 |  | DWord | Modbus读操作地址（注意不能在读双字地址的时候，写一个奇数的地址）。 此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0000-02119 |

非循环参数：

| 参数名称 | 初值 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |
| 上电时自动清零范围 | 0 | 范围：0~99(✕满量程%)； |
| 远程清零开关 | 1 | 范围：0-1 |
| 清零范围 | 20 | 范围：0-99% |
| 皮重记忆开关 | 关闭 | 范围：开启；使能 |
| 负净重修复 | 关闭 | 范围：关闭；修正皮重；返回毛重 |
| 基本皮重 | 0 | 0-999999 |
| 判稳范围 | 1 | 0-99d |
| 判稳时间 | 1000 | 1-5000ms |
| 追零范围 | 1 | 0-99d |
| 追零时间 | 1000 | 1-5000ms |
| 数字滤波参数 | 4 | 0-9 |
| 稳态滤波级数 | 0 | 0-99 |
| AD采样速率 | 200 | 50；60；100；120；200；240；400；480；800；960（SPS） |
| 传感器信号范围 | 0-10mv | 范围：0-5mV；0-10mV；0-15mV； -5-5mV；-10-10mV；-15-15mV |
| 重量和流量参数 |  |  |
| 单位 | kg | g,kg,t,lb |
| 小数点 | 0 | 范围：0；0.0；0.00；0.000；0.0000 |
| 分度值 | d=1 | 仪表示值最小变化数值 范围：1，2，5，10，20，50，100，200，500 |
| 最大量程 | 10000 | 仪表最大示值，一般取传感器量程。范围：0~999999；设置超量程时（“数据超范围”）提示信息，以免称重过压损害传感器。 |
| 流程参数 |  |  |
| 加料模式 | 单独加料 | 范围：单独加料、组合加料 |
| 定值方式 | 判稳定值 | 范围：判断定值；时间定值；组合定值 |
| 灌装模式 | 净重灌装 | 范围：净重灌装；毛重灌装 |
| 开始灌装开关 | 关闭 | 范围：关闭；使能 |
| 下枪优先级 | 先去皮 | 范围：先去皮；先下枪 |
| 手动计入累计 | 关闭 | 范围：关闭；使能 |
| 分段滤波开关 | 关闭 | 范围：关闭、使能； 开关打开，加料滤波等级、定值滤波等级、推桶滤波等级设置才生效 |
| 加料滤波等级 | 5 | 范围：0～9；加料过程中滤波参数， 9的滤波效果最强。 |
| 定值滤波等级 | 7 | 范围：0～9；定值过程中滤波参数，9的滤波效果最强。 |
| 推桶滤波等级 | 3 | 范围：0～9；推桶过程中滤波参数， 9的滤波效果最强。 |
| 输入IO口功能配置 |  |  |
| 输入1功能 | 启动 | 范围：无定义； 1：启动； 2：急停； 3：缓停； 4：暂停； 5：清零； 6：清报警； 7：选配方； 8：打印； 9：打印走纸； 10：推桶允许； 11：去皮/罐装开始； 12：下枪结束； 13：上料位； 14：下料位； 15: 手动快加（电平）； 16: 手动慢加（电平）； 17：启动/急停（电平）； 18：启动/缓停（电平）； 19：手动运行一次； 20：模拟运行 |
| 输入2功能 | 急停 |  |
| 输入3功能 | 缓停 |  |
| 扩展输入1功能 | 清零 |  |
| 扩展输入2功能 | 清报警 |  |
| 输出IO口功能配置 |  |  |
| 输出1功能 | 启动 | 范围：无定义； 1：运行 2：停止 3：快加 4：中加 5：慢加 6：加料结束 7：秤好 8：缺料 9：供料 10：超欠差报警 11：报警 12：零区 13：撞桶 14：推桶 15: 批次完成 16: 下枪/提枪 17：分步提枪1 18：分步提枪2 19：通讯心跳 |
| 输出2功能 | 快加 |  |
| 输出3功能 | 中加 |  |
| 输出4功能 | 慢加 |  |
| 输出5功能 | 加料结束 |  |
| 扩展输出1功能 | 秤好 |  |
| 扩展输出2功能 | 超欠差报警 |  |
| 扩展输出3功能 | 报警 |  |
| 扩展输出4功能 | 通讯心跳 |  |
| 定量参数 |  |  |
| 配方号 | 1 | 范围：1-20；当前使用的配方号。 |
| 目标值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 快加提前量 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 中加提前量 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 落差值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 零区值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 超差值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 欠差值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 减量保护阈值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 大投流量下限 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 分步提枪值1 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 分步提枪值2 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 料位上限值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 料位下限值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 回零值 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 时间参数 |  |  |
| 去皮延时 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 快加禁判时间 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 中加禁判时间 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 慢加禁判时间 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 落料延时时间 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 定值保持时间 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 提枪前延时 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 提枪后延时 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 推桶延时时间 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 其他参数 |  |  |
| 落差修正次数 | 1 | 范围：0~99 |
| 落差修正范围 | 2.0% | 范围：0~9.9% |
| 落差修正幅度 | 50% | 范围：100%；50%；25% |
| 超欠差模式 | 关闭 | 范围：关闭；检测不暂停；检测且暂停 |
| 超欠差报警时间 | 2s | 范围：0~99.9s |
| 欠差补料最大次数 | 0 | 范围：0~99 |
| 补料有效时间 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 补料无效时间 | 0.5s | 范围：0~99.9s |
| 皮重检测开关 | 关闭 | 范围：关闭；使能 |
| 皮重上限 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 皮重下限 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 定值去皮开关 | 关闭 | 范围：关闭；使能 |
| 配方皮重 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 撞桶保护开关 | 关闭 | 范围：关闭；使能 |
| 撞桶保护重量 | 0 | 范围： 0~999999 |
| 撞桶报警时间 | 2.0s | 范围：0~99.9s |
| 模式参数 |  |  |
| 秤体选择 | 单头增量 | 范围：单头增量；多头增量；多头减量 |
| 批次数 | 0 | 范围： 0~9999 |

Slot2：Smpl_OM_2

循环参数：

| 偏移量 | 参数名称 |  | 数据类型 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 功能操作 |  | DWord | D18-D31保留 |
|  |  |  |  |  | D18：清累计 |
|  |  |  |  |  | D17：手动运行一次 |
|  |  |  |  |  | D16：手动慢加 |
|  |  |  |  |  | D15：手动快加 |
|  |  |  |  |  | D14：下枪结束 |
|  |  |  |  |  | D13：去皮灌装开始 |
|  |  |  |  |  | D12：选配方 |
|  |  |  |  |  | D11：清报警 |
|  |  |  |  |  | D10：暂停 |
|  |  |  |  |  | D9：急停 |
|  |  |  |  |  | D8：缓停 |
|  |  |  |  |  | D7：启动 |
|  |  |  |  |  | D6：打印走纸 |
|  |  |  |  |  | D5：打印 |
|  |  |  |  |  | D4：标定零点 |
|  |  |  |  |  | D3：毛净重切换 |
|  |  |  |  |  | D2：清皮 |
|  |  |  |  |  | D1：去皮 |
|  |  |  |  |  | D0：清零 |
| 4 |  | 目标值 |  | Float | 范围：0~最大量程；累积过程中，每灌的计量值。 |
| 8 |  | 快加提前量 |  | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-快加提前量，则关闭快加 |
| 12 |  | 中加提前量 |  | Float | 范围：0~最大量程；若中加输出IO被定义，在计量过程中，若称重值≥目标值-中加提前量，则关闭中加 |
| 16 |  | 落差值 |  | Float | 范围：0~最大量程；计量过程中，若称重值≥目标值-落差值，则关闭慢加 |
| 20 |  | 料位上限值 |  | Float | 仪表在停止灌装时，若进行供料，达到此料位时停止供料。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 24 |  | 料位下限值 |  | Float | 仪表在停止灌装时，若储料斗中料重小于此下限值，则供料输出有效（此下限值必须大于灌装目标值，即不足下一桶灌装时必须加料）。（注：秤体结构为多头减量时，参数可设） |
| 28 |  | 增益标定 |  | Float | 写入重量值对标定重量点1标定 |
| 32 |  | 请求写的值modbus地址 |  | DWord | Modbus写操作地址（注意地址发生变化则不会写入），此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0100-02119 |
| 36 |  | 输入数据 |  | DWord | 将该数据写入“请求写的值的modbus地址”中（注意只有在值发生改变的时候才会写入到仪表里面） |
| 40 |  | 请求读的地址 |  | DWord | Modbus读操作地址（注意不能在读双字地址的时候，写一个奇数的地址）。 此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0000-02119 |

非循环参数：

| 参数名称 | 初值 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |
| 上电时自动清零范围 | 0 | 范围：0~99(✕满量程%)； |
| 追零范围 | 1 | 0-99d |
| 判稳范围 | 1 | 0-99d |
| 清零范围 | 20 | 范围：0-99% |
| 数字滤波参数 | 4 | 0-9 |
| 稳态滤波级数 | 0 | 0-99 |
| 单位 | kg | g,kg,t,lb |
| 小数点 | 0 | 范围：0；0.0；0.00；0.000；0.0000 |
| 分度值 | d=1 | 仪表示值最小变化数值 范围：1，2，5，10，20，50，100，200，500 |
| 最大量程 | 10000 | 仪表最大示值，一般取传感器量程。范围：0~999999；设置超量程时（“数据超范围”）提示信息，以免称重过压损害传感器。 |

Slot3：Std_IOM_2

循环参数：

| 偏移量 | 参数名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入（I地址） |  |  |  |

| 0 | 读出的值 | DWord | 主站请求仪表返回的数据，根据“请求读的地址”来获取到的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 写的状态 | Word | 写数据返回的状态 0:无错误 1:寄存器地址非法 2：参数错误 |
| 6 | 读的状态 | Word | 读数据返回的状态 0:无错误 1:寄存器地址非法 2：参数错误 |
| 输出（Q地址） |  |  |  |
| 0 | 请求写的值modbus地址 | DWord | Modbus写操作地址（注意地址发生变化则不会写入），此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0100-02119 |
| 4 | 输入数据 | DWord | 将该数据写入“请求写的值的modbus地址”中（注意只有在值发生改变的时候才会写入到仪表里面） |
| 8 | 请求读的地址 | DWord | Modbus读操作地址（注意不能在读双字地址的时候，写一个奇数的地址）。 此参数修改接口模块支持的MODBUS地址范围仅限于0000-02119 |

非循环参数：

与Slot2：Smpl_OM_1模块中的非循环参数一致，具体参考1.2PN模块介绍-Slot2：Smpl_OM_1模块-非循环参数

博图使用方式：

- 进入设备视图，即可看到模块，默认配置了的模块是Smpl_IM_2+ Smpl_OM_2

- 根据需要，如需更换则在模块处右键“删除”

- 再双击右侧对应模块即可

- 配置完成后，需要下载到PLC进行更新

注意：
模块更改之后，下载到PLC之后，建议仪表重启

- 配置完成后就正常通讯上了